富顺县中医医院污水排口水质在线监测系统设备采购项目
采购需求
一、项目概况
（一）项目名称
富顺县中医医院污水排口水质在线监测系统设备采购及安装调试项目。
（二）采购目的
为规范医院污水排放水质实时监管，实现排污数据连续、精准、合规、可溯源在线监测，满足生态环境部门在线监控联网、数据上传、验收核查及日常运行管理要求，保障污水排放指标稳定达标，现公开采购全套水质在线监测系统，包括COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、余氯在线监测仪、pH在线监测仪、明渠流量计及配套附属设备的采购、安装调试及联网接入等全套服务。
（三）采购范围
本次采购范围包括上述在线监测设备的供货、运输、卸货、安装、调试、比对试验、联网接入、培训、质保期内免费保修及技术支持等全部内容，投标报价应包含全部费用。
（四）项目规模与选型依据
本次采购设备安装于富顺县中医医院同心院区污水处理站污水排口。据该污水处理站运行数据统计，污水日均排放量约310m³、月均约9300 m³、年均约111600 m³（以上为统计参考值）；现场已建有巴歇尔槽，实测喉道宽度为50 mm。上述数据及槽型作为明渠流量计量程与巴歇尔槽选型参考，最终槽型、量程及流量计参数设置以现场实测复核为准。
二、采购依据及适用标准
本次采购所有设备、技术参数、检测方法、安装调试、数据传输均严格遵循国家最新生态环境行业标准及现行有效法规，核心合规标准如下：
1.《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）；
2.《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）；
3.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）；
4.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）；
5.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）；
6.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；
7.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）；
8.《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》（HJ 15-2019）；
9.《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025），自2026年1月1日起实施，替代《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；
10.《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单，现有医疗机构自2028年9月1日起实施）及地方污水排放相关管理要求，作为污水排放达标判定依据。
三、采购设备明细及核心技术参数
（一）COD在线自动监测仪（CODCr）
1.执行标准
严格符合《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）标准。
2.最低技术要求
	序号
	参数项
	最低技术要求

	1
	执行标准
	满足《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）

	2
	测量范围
	0～1000 mg/L（可按需扩展），覆盖医院污水监测需求

	3
	示值误差
	量程20%处±10%FS、50%处±8%FS、80%处±5%FS，满足HJ 377-2019规定

	4
	定量下限
	≤15 mg/L

	5
	重复性
	≤5%

	6
	测量功能
	具备自动连续测量、自动清洗、数据存储、异常报警功能

	7
	输出通讯
	具备4-20 mA或RS485输出，支持HJ 212-2025协议联网



（二）氨氮在线自动监测仪
1.执行标准
严格符合《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）标准。
2.最低技术要求
	序号
	参数项
	最低技术要求

	1
	执行标准
	满足《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

	2
	测量范围
	0～50 mg/L（可按需扩展），覆盖医院污水监测需求

	3
	示值误差
	量程20%处±8%FS、50%处±5%FS、80%处±3%FS，满足HJ 101-2019规定

	4
	定量下限
	≤0.15 mg/L

	5
	重复性
	≤2%

	6
	测量功能
	具备自动连续测量、自动校准、废液密闭收集、数据存储、异常报警功能

	7
	输出通讯
	具备4-20 mA或RS485输出，支持HJ 212-2025协议联网



（三）pH在线自动监测仪
1.执行标准
严格符合《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）标准。
2.最低技术要求
	序号
	参数项
	最低技术要求

	1
	执行标准
	满足《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

	2
	测量范围
	0～14.00 pH，分辨率0.01 pH

	3
	重复性
	±0.1 pH以内，满足HJ/T 96-2003规定

	4
	漂移
	±0.1 pH以内，满足HJ/T 96-2003规定

	5
	测量功能
	具备自动温度补偿、两点或三点校准、电极老化诊断及异常报警功能

	6
	输出通讯
	具备4-20 mA或RS485输出，支持HJ 212-2025协议联网



（四）余氯在线自动监测仪
1.执行标准
符合水质余氯在线监测相关技术要求，适用于消毒后尾水监测。
2.最低技术要求
	序号
	参数项
	最低技术要求

	1
	执行标准
	测量原理符合《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》（HJ 586-2010）；符合水质余氯在线监测相关国家或行业标准，并出具型式报告或检测报告

	2
	测量范围
	0～10 mg/L（符合医院余氯自动监测量程要求，可按工况扩展量程），适用于消毒后尾水监测

	3
	性能指标
	检出限、精度、响应时间等满足相应标准及型式报告规定

	4
	测量功能
	具备自动温度补偿、上下限报警、数据存储功能，适合24 h在线连续监测

	5
	输出通讯
	具备4-20 mA或RS485输出，支持接入数采仪统一上传



（五）明渠流量计
1.执行标准
严格符合《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》（HJ 15-2019）标准。
[bookmark: _GoBack]2.最低技术要求
	序号
	参数项
	最低技术要求

	1
	执行标准
	满足《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》（HJ 15-2019）

	2
	型式与配套
	超声波非接触式明渠流量计，配套标准巴歇尔槽（现场既有巴歇尔槽实测喉道宽50 mm，按既有槽及现场实测流量选型）

	3
	液位测量误差
	≤3 mm，满足HJ 15-2019规定

	4
	流量测量误差
	≤2%，满足HJ 15-2019规定

	5
	精密度
	液位、流量精密度≤0.5%，满足HJ 15-2019规定

	6
	测量功能
	实时液位、瞬时流量、累计流量统计，支持小时、日、月累计水量自动统计

	7
	输出通讯
	具备4-20 mA或RS485输出，支持HJ 212-2025协议联网



四、系统整体功能要求
1.连续监测：整套系统24 h不间断采样、分析；pH、余氯、流量实时监测；COD、氨氮周期测量。
2.合规传输：数据传输统一执行HJ 212-2025协议，满足在线监控数据有效率统计要求。
3.数据标记与有效性：设备应能按HJ 212-2025要求上报数据状态标记（正常、维护、校准、故障等），确保监测数据可判别、可追溯，并按HJ 356-2019进行数据有效性判定。
4.通信安全：数采仪与上位机通信应具备身份认证、数据加密、防篡改能力，满足HJ 212-2025通信安全要求，防范数据造假。
5.设备与参数编码：设备入网编码、监测参数编码应符合HJ 212-2025附录B常用监测参数和设备信息编码表规定，与地方平台规范对接。
五、安装、调试及联网验收要求
1.现场勘测与布局：供方进场复核排污口、取样点、明渠、供电、接地条件；取样点位应具有代表性（pH、余氯取样点应在消毒池之后、排放口之前）。
2.安装与调试：设备就位、管路敷设、槽体安装固定、电极标定、单机校准、系统联调、比对试验准备，并提交安装调试报告。
3.联网对接：免费配合接入自贡市、四川省生态环境在线监控平台；完成数采仪注册、点位绑定、参数通道映射，确保五项指标同时稳定上传；联网点位按HJ 212-2025要求选用符合新标准的自动监测设备并规范完成联网。
4.通信配置：完成设备入网编码注册、数据标记配置、通信加密及防篡改设置，通过平台数据校验。
六、质保及售后服务要求
1.质保期限：pH在线监测仪、余氯在线监测仪免费质保期≥1年；COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、明渠流量计免费质保期≥2年，质保期自验收合格之日起计算。
2.故障响应：2 h远程响应，24 h内到达自贡本地现场处理；尽量减少有效数据缺失时长。
3.培训：现场培训包含pH两点校准操作、电极清洁方法、日常点检、数据导出、报警初步排查，并提供简易点检表。
七、验收标准
1.所投监测设备应符合相应国家或行业标准，供应商应提供设备的检测报告或型式报告等有效证明文件，并能提供设备出厂检验合格证明。
2.设备型号、数量、配件、资料与采购文件一致，资质真实可查。
3.单机性能：COD、氨氮、pH、明渠流量计全部满足对应HJ标准的示值误差、重复性、检出限要求；余氯满足厂家型式报告指标。
4.系统联调：五项参数全部稳定上传，HJ 212-2025报文完整，数据状态标记正确，pH、水温、瞬时、累计流量字段正确，在线数据有效率≥95%。
5.通过第三方比对监测及生态环境主管部门核查，可正常纳入排污许可自行监测在线监管体系。
6.巴歇尔槽一致性校核：现场实测巴歇尔槽喉道尺寸与流量计系统参数设置保持一致，防止参数错录导致计量偏差。

备注：本项目采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以书面方式向院方提出。
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